仲恺农业工程学院   生化进口设备技术参数

| 仪器设备名称 | 型号、型号（技术参数） | 数量 | 预算 | 签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．固相萃取装置 PeakSharp | 12管装置，包含以下部件： 1 PTFE盖子 2玻璃真空室 3试管托架(3组不同规格) 4流量调节阀(12个) 5引流管(标配为聚丙烯材质，12支，可重复使用，另外可选配不锈钢或PTFE材质的引流管) 6真空表 7压力释放阀门 | 1台 |  |  |  |
| 2．液相色谱仪 | 1. 四元梯度泵： *1.1双柱塞串联泵，20-100ul自动连续可变冲程，主动阀设计； 1.2 流量范围：0-10ml/min，可调步进0.001ml/min； 1.3梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1% 2. 在线真空脱气机 2.1 pH耐受范围：1-14 2.2流速：10mL/min每个流路 - 紫外检测器 3.1 可编程，可变波长范围: 190-600nm 3.2 波长准确度: ±1nm 4．数据处理系统： 4.1电脑要求：不低于P4/3.2 GHz，1G内存，80以上 GB硬盘，48倍速CD-ROM驱动器，17”彩显 4.2软件：正版专业版Windows XP操作环境， 4.3 GLP功能 | 1套 |  |  |  |
| 3.荧光分光光度计 | 1.测定范围：220~750nm及白色光；2.带宽：1.5,3,5,10,20nm ;3.灵敏度：S/N比150以上（带宽5nm、水拉曼峰时）；4.测定方式：荧光、激励、同期光谱测定、定量测定、时间过程测定 | 1台 |  |  |  |
| 4．气相色谱仪 | 工作条件 温度： 15°C -- 30°C 湿度：30 – 70% 耐受温度：-40°C -- 70°C 电源：220±5% 操作海拔高度: 3100 m 柱温箱 温度：室温+8°C -- 425°C 温度设置分辨率：1°C 最大升温速率：75°C /min 最大运行时间：999.99min 程序升温：5阶6平台 温度精度：室温每波动1°C ，柱温箱的温度波动<0.01°C 降温速率：350°C -- 50°C：6.5min *双通道柱流失补偿 加热区域 除柱温箱外，有5个独立的加热区域（2个进样口，2个检测器，1个辅助区） 辅助区的最大温度：350°C 支持多达两个加热的阀 *4．全程电子气路控制 (EPC) 4．1对所有进样口和检测器，全程电子气路控制 4．2 可设定恒压模式或恒流模式 4．3 压力设置点和控制精密度优于 0.01 psi 5．吹扫填充柱进样口 (PP) *5．1电子流量控制 5．2最大操作温度400 °C 5．3最大流量: < 100 mL/min 5．4包括用于 1/4-inch 和1/8-inch 填充柱及0.530-mm 毛细管柱的接头 6．分流/不分流 毛细柱进样口 (S/SL) *5．1电子压力/流量控制 5．2最大操作温度400 °C 5．3压力范围：0 -- 60psi 5．4最大分流比: 250:1 5．5总流量设定范围: 0－ 200 mL/min N2; 0－500 mL/min H2或者 He 6.检测器 6.1氢火焰离子检测器（FID） *6.1.1电子压力/流量控制 6.1.2最高温度425°C 6.1.3最小检测限：<3 pg carbon/sec (用十三烷) 6.1.4线性动态范围：107 *6.1.5动态范围优于：109 6.2微池电子捕获检测器（Micro-ECD） *6.2.1电子压力/流量控制 6.2.2带吹扫气体的隐藏式阳极，防止污染 6.2.3最高温度400°C 6.2.4补偿气：氮气、甲烷或氩气 6.2.5放射源：<15 mCi 63Ni *6.2.6最小检测限：<0.02 pg lindane/sec 林丹（lindane） 6.2.7动态范围：>104 林丹 6.2.8数据采集速率：50Hz 7.其他性能 7.1时间编程 7.2仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录 7.3能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。 7.4软件图象化，灵活简单，操作易学。 7.5系统适用性验证服务。 7.6原装色谱工作站，中英文版本可选 7.7实时监控硬件和故障预警功能，并具备智能诊断 7.8可升级联网控制，可升级同时控制液相色谱仪 8.售后服务良好。 | 1. 套 |  |  |  |
| 5. 傅立叶变换红外光谱仪 | 1.工作条件 1.1 电源：220±10%，50Hz A.C 1.2 环境温度：15-35°C 1.3 环境湿度：<70% 2.性能参数 *2.1 迈克尔逊干涉仪系统：干涉仪应从根本消除标准干涉仪无法避 免的动镜倾斜和切变的影响，无动态错误、无需校正。 *2.2 红外光源：为可更换的长寿命光源，有极佳的发热点稳定性。 按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%！ 2. 3 检测器：高灵敏度、恒温快速回复DTGS检测器(标配)，时刻处于最佳检测状态；还可以通过万能光学平台安装外部检测器，单击软件进行切换。 2.4 光学台：密闭干燥，即样品仓两侧壁上的两个光孔也应用特种镀膜 盐片密封，而非直接暴露于空气中，以更好地保护湿敏元件，具 有防尘作用，并降低空气吸收变化带来的影响。 2.5 减振装置：光学台应与底盘隔离，具有较好的防震性能。 2.6 分束器：宽范围的锗镀层的KBr分束器 2.7 干燥剂：易处理、更换的干燥剂盒；可见的干燥剂寿命显示板 2.8 导入光束窗口：外部导入光束窗口可选 2.9 确认功能：软件控制的确认轮包含聚苯乙烯参考，可追溯的波长准 确度NIST标准和用于横坐标重复性校验的Schott NG11滤光片。 3.主要指标 3.1 分辨率： 0.4 cm-1。 3.2 波数范围： 7800 ~350 cm-1。 *3.3 信噪比：180,000:1（4cm-1分辨率，高灵敏度 DTGS 检测器， 1min测量，rms）， 3.4 纵坐标精度 ：优于0.05%T（ASTM 0标准） 3.5 纵坐标线性范围：0 ~ 5A （0 ~5A范围内，相关系数0.9999） *3.6 波数精度：优于0.008 cm-1 *3.7 波数准确度：0.02 cm-1 4 数据系统 4.1 通讯接口：TCP/IP接口直接连接或者LAN。每台仪器都指定了唯一的一个IP地址，可以通过网络来控制仪器 4.2 绝对标准化仪器功能：以内置的绝对标准来校正谱峰的形状和位置，保证测量的准确性以及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致性。 *4.3 AVC功能：硬件层面自动实时扣除空气中H2O和CO2干扰背景； 4.4 附件识别：一旦被安装进采样区域，仪器自动检测相应的附件及ATR顶板。为所安装的附件自动优化仪器参数 4.5仪器应具有预知功能：可在开机状态下自动采集背景，即用户无需在测样品前还得再采集背景。 *4.6具有AVI功能：以内置的绝对标准来校正谱峰的形状和位置，保证 测量的准确性以及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致。 5.软件： Spectrum FTIR软件，通过标准认证 红外光谱软件应通过整体认证（即对所有的处理指令均提供了认证，可保证这些光谱处理不会使原始数据反映的信息产生改变）。除具备常用的基本功能外，还应包括以下内容： 5.1 光谱处理软件（平滑、基线校正、K-K、K-M、etc）。 *5.2 提供对产品真伪的鉴定有用的Compare软件（光谱比较软件）：可最大程度的降低人为因素对两张光谱的相似程度的比较结果的误判； 5.3 比尔定律定量软件：可进行峰高比或峰面积比定量； *5.4 红外助手软件：可由更方便的问答式导向式界面加以控制， 方便初学者操作； *5.5 红外专家软件：可以评判出光谱的质量并指出测量中的问题 以及问题的根源和纠正办法。 5.6 高级光谱检索软件：应包括5种检索方法（包括专家检索可给出结构式显示）和自建谱库的功能，使用户可以根据自己的测试领域，搜集标准品，自己建立最实用的谱库；特别应有欧式检索功能，可对混合物进行检索（用于不可分离的混合物的检索与定性）；同时可检索权威的Sadtler谱库。(可选) 5.7 赠送不少于15000张标准谱图的红外谱库。 5.8 红外教师软件（IRTutor）. 5.9 化学计量学多组分不分离同时定量分析软件。 5.10 聚类分析软件SIMCA 6.仪器配置： 6.1 傅立叶中红外光谱仪主机一台 6.2 液体池附件一套，含可拆卸液体池架（1），KBr半可拆池窗片（2）及垫片一套 66.3 多次反射ATR附件及压片片架微调器，可作固体、粉末、薄膜及液体样品测试 6.4 二维红外附件，含加热池、温控装置及软件，温度范围0～300℃，二维红外软件系统（可进行复杂混合体系的不分离测定，如中药、保健品、高分子等）及清华大学免费2D-IR系统培训。 6.5 约15,000张红外谱库，含：通用化学品库、常用有机溶剂库、ATR有机聚合物库、EPA环保库、纤维库、毒物库、高分子单体库、国际硫化橡胶及生胶库、国际中药生物材谱库等. 6.6 通用FTIR采样工具包，含：Nujol DD 057石蜡糊（100ml）、KBr Powder（100g）KBr粉、10cm Micro Spatula药勺、2ml Luer Syringe进样针、Magnetic Film Holder磁性薄膜夹具、Agate Pestle and Mortar玛瑙研钵、研棒、KBr压片夹具、15吨压片机、13mm KBr压片模具 6.7 电脑（CPU 2.8G/LCD19’’/硬盘160G）/激光打印机 7.质量认证：通过ISO9001QC 和QA 功能 符合GLP要求 |  |  |  |  |
|  | 最高限价： 元 |  |  |  |  |